## Slide 1
TREINAMENTO BÁSICO · NÍVEL I
Amplificação de
Movimento
Manual de treinamento do sistema Motion Amplification® — câmeras Iris M / Iris MX
CONTEÚDO
baseado no manual v3.5
DURAÇÃO
3 dias · 8 seções
PRÁTICA
32 exercícios
CERTIFICAÇÃO
exame Nível I

## Slide 2
PROGRAMAÇÃO
Agenda do treinamento — 3 dias
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 2
1º dia — Fundamentos e aquisição
08:00 Chegada e apresentações
08:30 S1 · Introdução ao MA
09:30 S2 · Câmera, iluminação e lentes
10:45 S3 · Motion Explorer
12:00 Almoço
13:00 S4 · Aquisição RDI (até 17:00)
2º dia — Análise e edição
08:15 S5 · Amplificação de Movimento RDI
12:00 Almoço
13:00 Coleta de dados de campo
15:45 S6 · Motion Studio
17:00 Encerramento do dia
3º dia — Consolidação e certificação
08:15 S7 · Manutenção do banco de dados
09:45 Projeto de classe
13:00 Apresentação dos projetos
13:45 S8 · Solução de problemas
15:00 Exame de Certificação Nível I
16:30 Revisão e dispensa

## Slide 3
VISÃO GERAL
O que você vai dominar em 8 seções
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 3
1 · Introdução
O que é Motion Amplification®, comparação com análise de vibração, fase e ODS; unidades de amplitude.
2 · Câmeras e lentes
Iris M e Iris MX, distância focal, abertura, profundidade de campo, tripé e iluminação.
3 · Motion Explorer
Os 4 aplicativos e a hierarquia de pastas, ativos e coleções; primeira gravação.
4 · RDI Acquisition
Framerate, exposição, saturação, resolução de deslocamento, corte, gatilho e inspeção de eixo.
5 · Motion Amplification®
Amplificação, exportação, filtros, mapas de movimento e fase, ROIs, gráficos e estabilização.
6 · Motion Studio
Montagem de filmes: títulos, compostos, transições, narração e projeto final.
7 · Banco de dados
Exportar, importar e mover gravações para manter a unidade de aquisição saudável.
8 · Troubleshooting
Flicker de iluminação, tremor de câmera e efeito roda de carruagem.

## Slide 4
1
SEÇÃO 1 · 1º DIA DE AULA
Introdução à Amplificação de Movimento
OBJETIVOS
Apresentar a tecnologia Motion Amplification®
Comparar o MA com outras tecnologias de manutenção preditiva
Revisar as unidades de amplitude de vibração usadas no MA
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 4

## Slide 5
SEÇÃO 1 · INTRODUÇÃO
Visão global da tecnologia
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 5
Tecnologia que torna visíveis movimentos microscópicos, invisíveis a olho nu.
Câmera de alta velocidade + algoritmos patenteados processam a filmagem e geram um arquivo de dados analisável no software.
O vídeo passa a ser o próprio relatório: o movimento anômalo é mostrado, não apenas inferido.
CONCEITO CENTRAL
Cada pixel do vídeo vira um sensor capaz de medir vibração e movimento — milhões de pontos de medição simultâneos, contra 10 ou 12 pontos de uma rota típica.
DE PONTOS…
…PARA MILHÕES DE PIXELS-SENSORES
Coleta simultânea = fase incluída

## Slide 6
SEÇÃO 1 · INTRODUÇÃO
Benefícios do Motion Amplification®
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 6
Mais segurança
Medição 100% sem contato — ninguém toca a máquina em operação.
Menos parada não planejada
O problema fica visível; ações corretivas são planejadas com precisão.
Apoia a análise de causa raiz
Muitas vezes a causa raiz é visualmente aparente no vídeo.
Aplicações diversas
Rotativas, alternativas, estruturas, linhas de produção, tubulações…
Rápido e fácil
Pouca preparação; a coleta dura segundos — ideal para troubleshooting.
Informação acessível
Resultado em vídeo padrão, entendido do chão de fábrica à gerência.
MENOS TREINAMENTO dominar análise de vibração tradicional leva anos; o treinamento em Amplificação de Movimento leva alguns dias.

## Slide 7
SEÇÃO 1 · INTRODUÇÃO
Tecnologias tradicionais — análise de vibração de rota
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 7
Processo típico
1. Pré-definir os pontos de medição e organizá-los no software de análise;
2. Transferir as rotas para o coletor portátil de vibração;
3. Posicionar o acelerômetro ponto a ponto até concluir a rota;
4. Transferir os dados de volta e analisar.
Limitações
Analista experiente obrigatório
A formação para interpretar espectros e formas de onda leva mais de dois anos.
Resultados às vezes inconclusivos
Exigem análise de fase ou ODS complementar para achar a causa raiz.
Coleta não simultânea
A informação de fase precisa ser obtida em um processo separado.
RELATÓRIO TRADICIONAL baseado em FFT/espectros — difícil de comunicar: que condição gera esse espectro? que tipo de folga? onde? Explicar isso a um gestor é um desafio.

## Slide 8
SEÇÃO 1 · INTRODUÇÃO
Análise de fase
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 8
Primeiro recurso avançado quando a análise de rota não identifica a causa raiz.
Adiciona a relação temporal entre os movimentos das partes da máquina.
Caracteriza: desbalanceamento, folga, desalinhamento, pé manco, eixo empenado.
Procedimento tradicional
1. Parar a máquina p/ fita reflexiva no eixo (1 canal + foto-tacômetro) ou montar sensor de referência (2 canais);
2. Medir amplitude e fase ponto a ponto;
3. Montar manualmente o diagrama de bolhas;
4. Interpretar (de novo: analista experiente) e traduzir p/ mecânicos e gestores.
Diagrama de bolhas (esquema)
Motor
Bomba
45°
90°
250°
270°
Ângulo (0–360°) medido ponto a ponto, um por vez — e só um analista experiente lê o resultado.

## Slide 9
SEÇÃO 1 · INTRODUÇÃO
ODS — Forma de Deflexão Operacional
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 9
Como funciona
1. Esboçar a máquina;
2. Medir amplitude + fase em muitos pontos e direções;
3. Transferir ao software ODS e criar um modelo da máquina;
4. Numerar e associar os pontos medidos ao modelo;
5. Animar, gerar o vídeo e enviar com as recomendações.
EVOLUÇÃO em vez do diagrama de bolhas, o analista vê uma animação 3D do movimento da máquina.
Desvantagens
Instrumento e software ODS adquiridos à parte;
Modelagem: horas ou dias · coleta: horas;
Risco alto de dados ruins e de erros de associação ao modelo;
Mesmo com centenas de pontos, o ponto crucial pode faltar;
A animação inclui movimentos interpolados — não medidos;
Transientes: quase impossíveis sem muitos canais simultâneos.

## Slide 10
SEÇÃO 1 · INTRODUÇÃO
O MA combina os três mundos
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 10
Critério | Rota tradicional | Fase / ODS | Motion Amplification®
Pontos de medição | 10–12 típicos | Dezenas–centenas | Milhões (cada pixel)
Fase | Processo separado | É o objetivo, ponto a ponto | Incluída — coleta simultânea
Resultado | Espectros/onda | Bolhas / animação 3D | Vídeo do movimento real
Modelagem | — | Horas a dias (ODS) | Nenhuma
Transientes | Difícil | Quase impossível (ODS) | Capturados na gravação
Comunicação | Exige tradução | Exige tradução | Todo mundo entende o vídeo

## Slide 11
SEÇÃO 1 · INTRODUÇÃO
Unidades de amplitude de vibração
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 11
PONTO FUNDAMENTAL a unidade nativa do MA é DESLOCAMENTO — mícrons (µm) ou mils. O analisador FFT típico mede aceleração em g.
Deslocamento
µm · mils
Acentua BAIXAS frequências
É o que o MA mede
Velocidade
mm/s · in/s
Consistente em todas as frequências
Padrão da análise de máquinas
Aceleração
g
Acentua ALTAS frequências
Padrão do FFT tradicional
Acelerômetros sofrem abaixo de 2 Hz (120 CPM) — os valores de aceleração ficam minúsculos.
O MA mede deslocamento real: excelente também em máquinas de giro bem lento.

## Slide 12
SEÇÃO 1 · INTRODUÇÃO
Funções de força — quem enxerga o quê
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 12
Fáceis para o MA (baixa frequência)
Desbalanceamento · Desalinhamento · Folgas
São as funções de força mais identificadas pela Amplificação de Movimento — dominantes em deslocamento.
Melhores no método tradicional (alta frequência)
Defeitos de rolamentos · Engrenamentos · Lubrificação
Fenômenos de alta frequência: mais bem detectados e analisados pela análise de vibração convencional.
MENSAGEM MA e análise de vibração tradicional não competem — se complementam.

## Slide 13
SEÇÃO 1 · REVISÃO
Perguntas de fixação
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 13
P Por que o MA é mais seguro que a rota tradicional?
R Medição sem contato — ninguém toca a máquina em operação.
P Unidade nativa de amplitude do MA?
R Deslocamento: mícrons (µm) ou mils.
P Diferença do MA para a ODS?
R Coleta simultânea de todos os pixels, sem modelagem e sem pontos interpolados — fase já embutida.
P Funções de força mais fáceis para o MA?
R Desbalanceamento, desalinhamento e folgas.

## Slide 14
2
SEÇÃO 2 · 1º DIA DE AULA
Câmeras, Iluminação e Lentes
OBJETIVOS
Entender técnicas básicas de fotografia
Usar os equipamentos dos kits Iris M e Iris MX
Dominar a terminologia da aquisição de dados no MA
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 14

## Slide 15
SEÇÃO 2 · EQUIPAMENTOS
A câmera Iris M
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 15
Característica | Iris M
Sensor | CMOS 12 bits · 1920 × 1200 px (> 2,3 MP) · escala de cinza
Framerate padrão | 120 FPS em resolução plena
Framerate máximo | 1.300 FPS com resolução reduzida (ex.: 450 × 420 px)
Conexão | USB 3.0 — energia + vídeo em tempo real
Extras | Conector com trava · porta GPIO p/ tacômetro a laser opcional
Iris M — corpo compacto,
lente C-Mount rosqueada
ATENÇÃO use sempre a trava do USB 3.0. Se a câmera for desconectada com o software aberto, reinicie o software após reconectar.

## Slide 16
SEÇÃO 2 · EQUIPAMENTOS
A câmera Iris MX — alta velocidade
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 16
Característica | Iris MX
Sensor | CMOS 12 bits · 2560 × 2048 px (> 5,3 MP)
Framerate máximo | 29.000 FPS com resolução reduzida
Memória | SSD embarcado na câmera
Conexão | Gigabit Ethernet + adaptador USB-Ethernet
Alimentação | Fonte externa 10–26 VDC ou bateria Li-ion
29.000
FPS máximo — eventos ultrarrápidos
Ligue/desligue pelo software ou pelo botão traseiro — nunca puxando o cabo de alimentação.
Também serve como câmera de alta velocidade de uso geral, além do MA.

## Slide 17
SEÇÃO 2 · EQUIPAMENTOS
As lentes
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 17
Kit com várias distâncias focais fixas
Cada lente identificada por um anel de cor (cores do espectro/arco-íris).
Padrão C-Mount
Rosqueadas ao corpo — padrão de boa qualidade óptica. Outros padrões (CS, F/Nikon, EF/Canon) têm adaptadores, mas as C-Mount são as compatíveis.
Intercambiáveis
Todas trocam entre Iris M e MX — exceto a lente de 6 mm.
12,5 mm
25 mm
50 mm
100 mm

## Slide 18
SEÇÃO 2 · EQUIPAMENTOS
Distância focal — campo de visão × ampliação
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 18
Determina o campo de visão e a ampliação; é a distância entre a lente equivalente e o sensor.
Focal fixa:
o valor está impresso no corpo; mudar o enquadramento = trocar a lente (exceção: Traveler, 12,5–75 mm ajustável).
2× a focal
→ 2× a ampliação e metade do campo de visão (e vice-versa).
Focal maior
→ objeto parece mais próximo e a resolução mínima de deslocamento melhora (fica menor).
12,5 mm
campo de visão amplo
50 mm
campo estreito · mais zoom
Kit de rotor a 2 m:
lente 25 mm → máquina inteira · lente 50 mm → close no mancal

## Slide 19
SEÇÃO 2 · EQUIPAMENTOS
Ajuste de abertura (f-stops)
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 19
Faixa típica: f/1.4 a f/16 — as lentes do kit não têm “cliques”: alinhe o anel à marcação.
f/1.4 = máxima entrada de luz · f/16 = mínima. A abertura define a claridade da gravação.
Cada passo corta a luz pela metade:
f/2.8 admite metade da luz de f/2 e o dobro de f/4.
f/1.4
f/2
f/2.8
f/4
f/5.6
f/8
f/11
f/16
← mais luz
menos luz →
BOA PRÁTICA imagem clara demais ou saturada na área de interesse? Feche primeiro a abertura (f maior) antes de reduzir o brilho (%).

## Slide 20
SEÇÃO 2 · EQUIPAMENTOS
F Ratio e profundidade de campo
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 20
F Ratio = distância focal (f) ÷ diâmetro de abertura (d)
lente 50 mm c/ abertura 50 mm → f/1 · mesma lente c/ abertura 25 mm → f/2
Profundidade de campo = distância entre o ponto mais próximo e o mais distante em foco
 | f/1.4 | f/2.8 | f/5.6 | f/11 | f/22
Abertura | Muito grande | Grande | Média | Pequena | Muito pequena
Profundidade de campo | Muito pequena | Pequena | Média | Grande | Muito grande
Em foco | Quase nada | Pouco | Algumas coisas | Muito | Quase tudo
Brilho | Mais brilhante | Brilhante | Médio | Escuro | Mais escuro
COMPROMISSO fechar a abertura dá profundidade, mas escurece. Precisa de tudo em foco? Providencie iluminação mais intensa.

## Slide 21
SEÇÃO 2 · EQUIPAMENTOS
Tripé e cabo USB 3.0
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 21
Depois da segurança, a prioridade nº 1 é a estabilidade da câmera — qualquer trepidação entra na gravação.
Isoladores sempre
Coxins sob os pés: até −50% de vibração transmitida e −90% de impactos (com o peso na haste).
Peso na haste central
Abaixa a frequência natural do conjunto e melhora o isolamento.
Afaste-se da fonte
Lente de focal maior = mesmo enquadramento, de longe, longe da vibração.
Pernas grossas primeiro
Estenda o estágio de maior diâmetro; o fino só se for inevitável.
Haste central: último recurso
Só estenda a coluna central se não houver outra forma de ganhar altura.
Cabo USB 3.0
Alimenta e transmite o vídeo. Aperte sempre as travas de parafuso — protegem a porta da câmera. Cabo maior? Somente homologado.

## Slide 22
SEÇÃO 2 · EQUIPAMENTOS
Iluminação — o holofote de LED do kit
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 22
135.000
lux de luz contínua
10–100%
regulável (interno ou remoto s/ fio)
≈ 23 min
bateria Li-ion em potência máxima
Alimentação: rede bivolt 110/220 VAC ou a bateria Li-ion do kit.
Boa iluminação evita ganho alto (ruído) e pixels saturados — e dá aparência profissional ao vídeo-relatório.
PLANEJE A GRAVAÇÃO com ~23 min de bateria em máxima, defina antes o que será filmado para a luz não acabar no meio da coleta.

## Slide 23
SEÇÃO 2 · REVISÃO
Perguntas de fixação
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 23
P Framerate máximo da Iris M?
R 1.300 FPS (resolução reduzida).
P Framerate máximo da Iris MX?
R 29.000 FPS (resolução reduzida).
P As lentes dos kits têm zoom ajustável?
R Não — focal fixa (exceto Traveler 12,5–75 mm). Muda-se trocando a lente.
P Quando usar os isoladores de vibração no tripé?
R Sempre — até −50% de vibração e −90% de impactos.
P Quando usar os parafusos do cabo USB 3.0?
R Sempre que conectar à câmera — protegem o conector.
P Que abertura corta a luz pela metade vs. f/4?
R f/5.6.
P Maior profundidade de campo: f/5.6 ou f/16?
R f/16.
P O que significa FPS?
R Frames Per Second — quadros por segundo.
P Maior campo de visão: 25 mm ou 50 mm?
R 25 mm.

## Slide 24
3
SEÇÃO 3 · 1º DIA DE AULA
Introdução ao Motion Explorer
OBJETIVOS
Apresentar os quatro aplicativos do software
Montar uma estrutura hierárquica no Motion Explorer
Iniciar Aquisição e Amplificação a partir do Motion Explorer
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 24

## Slide 25
SEÇÃO 3 · MOTION EXPLORER
Os quatro aplicativos do pacote
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 25
1 · Motion Explorer
Cria a hierarquia de pastas, ativos e coleções; organiza gravações .rdi, MP4 e demais arquivos. Ponto de partida para abrir os outros três.
2 · RDI Acquisition
Aquisição de dados. Só funciona com a câmera conectada à unidade de aquisição.
3 · RDI Motion Amplification®
Reproduz, amplifica, mede e edita as gravações. Ao abrir, o app de aquisição fecha sozinho para poupar recursos.
4 · RDI Motion Studio
Editor de vídeo: monta filmes com MP4s, imagens, títulos e narração — conta a história completa do ativo.
FLUXO TÍPICO Explorer (organiza) → Acquisition (grava) → Motion Amplification® (analisa) → Studio (apresenta).

## Slide 26
SEÇÃO 3 · MOTION EXPLORER
Hierarquia e barra de ferramentas
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 26
ESTRUTURA
■ Empresa (Company)
▸ Pasta · ex.: Classroom
▸ Ativo · ex.: Rotor Kit 1
▸ Coleção · ex.: Coleção 1
– gravações .rdi · MP4 · imagens
Gravações entram sozinhas na coleção selecionada; derivados (filtrados, estabilizados, MP4) herdam a coleção do original.
Ação | Comportamento
Adicionar | Empresa → pastas/ativos · Pasta → pastas/ativos · Ativo → coleções
Cut/Copy/Paste | Move ou duplica itens da hierarquia (arquivos em si, não)
Remove | Tudo menos a empresa. Escolha: tirar só da hierarquia OU tirar E DELETAR os arquivos
Rename | Edita o nome do item selecionado
CUIDADO os arquivos ficam no Windows; a hierarquia guarda links. Se deletar, não há lixeira — a exclusão é definitiva.

## Slide 27
SEÇÃO 3 · MOTION EXPLORER
Exercício 1 — Criando uma hierarquia
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 27
1. Ligue a unidade de aquisição (computador do sistema);
2. Inicie o Motion Explorer;
3. Renomeie “Company Name” com o nome da sua empresa;
4. Crie a pasta Classroom;
5. Dentro dela, crie o ativo Rotor Kit 1;
6. No ativo, crie a coleção Coleção 1.
Resultado
Minha Empresa
└ Classroom
└ Rotor Kit 1
└ Coleção 1

## Slide 28
SEÇÃO 3 · MOTION EXPLORER
Exercício 2 — Armazenando a primeira gravação
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 28
1. Conecte o USB 3.0 à câmera (trava apertada) e à unidade — LED verde acende;
2. Instale a lente de 25 mm;
3. Selecione a coleção e clique em New Recording — imagem ao vivo abre;
4. Enquadre o kit de rotor inteiro e foque (método abaixo);
5. Meça a distância com trena a laser → campo Distance;
6. Focal Length = 25 · tipo Standard · Duration = 3 s;
7. Framerate 120 fps · brilho 100% · ganho 0 dB;
8. Grave (botão vermelho) e Salve quando a barra verde completar;
9. Confira no Explorer: arquivo .rdi nomeado pela data, com pré-visualização e propriedades editáveis.
FOCO EM 3 PASSOS (sempre!)
1. Zoom digital IN numa área com detalhe/contraste
2. Ajuste o foco manual da lente no zoom máximo
3. Zoom digital OUT — imagem focada
SEM LIXEIRA arquivo deletado no software de aquisição é apagado em definitivo.
.RDI abre exclusivamente no software Motion Amplification®; exporte MP4 para compartilhar.

## Slide 29
SEÇÃO 3 · REVISÃO
Perguntas de fixação
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 29
P Qual app cria a estrutura hierárquica?
R O Motion Explorer.
P Anotações ficam com a gravação?
R Sim — permanentes e visíveis no Explorer.
P Extensão dos dados brutos?
R .rdi — só abre no software MA.
P A gravação é armazenada automaticamente?
R Não — é preciso clicar em Salvar.
P Botão da Ribbon que inicia a aquisição?
R New Recording.
P Deletou no software de aquisição: recupera?
R Não — exclusão permanente, sem lixeira.
P O que fazer antes de gravar p/ melhorar o foco?
R Zoom digital in → foco manual → zoom out.
P Distância e focal podem ser editadas depois?
R Sim — no painel de propriedades do Explorer.

## Slide 30
4
SEÇÃO 4 · 1º DIA DE AULA
RDI Acquisition
OBJETIVOS
Configurações do RDI Acquisition e impacto na qualidade dos dados
Como as configurações afetam os dados de vibração
Técnicas apropriadas de iluminação
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 30

## Slide 31
SEÇÃO 4 · AQUISIÇÃO
Opções da aplicação (engrenagem)
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 31
Opção | O que controla
Grid Color / Size | Cor e tamanho (px) da grade de referência
UI Options | Interface Desktop ou Tablet
Units | Imperial/métrico · Hz ou CPM · frequência da rede (50/60 Hz)
Recording Storage | Pasta das gravações + alerta de espaço livre (GB)
Default Recording Name | Pela data · pela gravação anterior · pela coleção
Dynamic Range / Binning | Faixa dinâmica do sensor · agrupamento de pixels (só Iris MX)
ANTES DE GRAVAR revise as opções clicando na engrenagem (canto superior direito); as unidades escolhidas valem para os dados de vibração.

## Slide 32
SEÇÃO 4 · AQUISIÇÃO
Propriedades de gravação
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 32
Campo | Função
Name | Nome do arquivo (auto-numera: motor.rdi → motor_01.rdi)
Distance (m/ft) | Distância lente–objeto — crítica para a exatidão
Focal Length (mm) | Distância focal da lente — igualmente crítica
Acquisition Type | Standard · Timer · Triggered · Shaft Inspection · Long Term
Duration (s) | Duração da gravação
Asset Speed (RPM) | Libera as funções que dependem da rotação
Add Notes | Notas permanentes, visíveis no Motion Explorer
5% → 5%
Erro de 5% na distância (ou na focal) = erro de 5% na amplitude de vibração medida. Meça com trena a laser.
TIPOS ESPECIAIS Timer = atraso programado · Triggered = pré/pós-gatilho p/ transitórios · Shaft Inspection = “congela” o giro p/ inspeção visual (exige RPM; sem amplificação) · Long Term = tendências.

## Slide 33
SEÇÃO 4 · AQUISIÇÃO
Exercício 3 — Medindo a RPM
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 33
1. Nas propriedades, clique no botão de cálculo da velocidade do ativo;
2. Informe a estimativa (User Estimated Speed) ou a faixa: Low 10–300 · High 300–7000 RPM;
3. Desenhe a região de interesse sobre uma parte exposta do eixo;
4. Clique em Calculate;
5. RPM coerente (ex.: 2619 RPM / 43,65 Hz)? Confirme com Yes; senão, No e repita 2–4;
6. Grave e clique em Store Recording — confira no Explorer.
Asset Speed (RPM)
2619,07
43,65 Hz — detectada pela própria imagem
A RPM correta habilita análises em ordens e a inspeção de eixo.
ASSOCIAÇÃO Collection pode ser criada/trocada na aquisição (Change…); Asset, não — ativos nascem no Explorer. Abrindo pela coleção, os campos já vêm preenchidos.

## Slide 34
SEÇÃO 4 · AQUISIÇÃO
Propriedades da câmera e da imagem
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 34
Controle | O que faz
Framerate (fps) | Quadros/s. Iris M: padrão 121, máx 1.300 (reduzida) · MX: padrão 211, máx 29.000
Brightness (%) | Muda o tempo de exposição de cada quadro
Gain (dB) | Sensor mais sensível — clareia, mas adiciona ruído (último recurso)
Image Rotation | 90/180/270° — fica permanente na gravação
Preset (Iris M) | fps máx
1920 × 1200 | 109
1920 × 1080 | 121
1600 × 900 | 168
1280 × 720 | 207
1024 × 576 | 255
… até 128 × 72 | 1.276
REGRA DO BRILHO brilho (%) é aplicado ao tempo de exposição: mais fps → menos exposição → imagem mais escura.

## Slide 35
SEÇÃO 4 · AQUISIÇÃO
Framerate — a configuração mais importante
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 35
Define a frequência máxima (Fmáx) do espectro e a taxa de amostragem da forma de onda;
Interage com a pulsação da iluminação artificial (flicker);
Limita o brilho disponível (tempo de exposição);
Padrão de 120 fps — justamente por causa da iluminação interna AC.
Iluminação AC — por que 120 fps?
Rede de 60 Hz → a tensão cruza o zero 120×/s → a luz pulsa a 120 Hz;
O olho não vê; o MA amplifica — e o flicker aparece no vídeo;
Fora de sincronia = batimento entre captura e luz.
Regra prática: rede 60 Hz → grave a 120 ou 60 fps · rede 50 Hz → 100 ou 50 fps.

## Slide 36
SEÇÃO 4 · AQUISIÇÃO
Framerate × Fmáx
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 36
Fmáx (Hz) = fps ÷ 2
gravação a 120 fps → espectro até 60 Hz
fps mínimo = 2,5 × maior frequência de interesse
margem p/ resolver bem o pico de interesse
Exemplo resolvido
Motobomba
≈ 1800 RPM = 30 Hz
→
Suspeita
desalinhamento paralelo → 2× giro
→
Freq. de interesse
3600 CPM = 60 Hz
→
fps mínimo
2,5 × 60 = 150 fps
Um espectro com Fmáx = 60 Hz não resolve bem um pico exatamente em 60 Hz — por isso a margem de 2,5×.

## Slide 37
SEÇÃO 4 · AQUISIÇÃO
Exercício 4 — Taxa de quadros × brilho · Ganho
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 37
Tempo de exposição (s) = (1 ÷ fps) × brilho%
Passo | fps | Brilho | Exposição/quadro | Imagem
1 | 100 | 100% | 0,01 s | referência
2 | 10 | 100% | 0,1 s | ≈ 10× mais clara
3 | 10 | 10% | 0,01 s | igual ao passo 1
Ganho (dB)
Não muda a exposição — aumenta a sensibilidade do sensor;
Clareia a imagem e adiciona ruído;
Use só depois de esgotar iluminação e abertura.
CONCLUSÃO mais fps ⇒ maior Fmáx, porém menor tempo de exposição (imagem mais escura). O brilho (%) modula diretamente a exposição.

## Slide 38
SEÇÃO 4 · AQUISIÇÃO
Saturação — quando o pixel “transborda”
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 38
O cursor mostra a % de saturação do pixel sob ele; a Saturation Tool pinta de vermelho as áreas saturadas;
Pixel a 100% está “cheio”:
impossível saber quanta luz recebeu de fato (pode ser 200%);
Superfícies refletivas saturam fácil — pinte de fosco ou desvie a luz;
Saturação fora das regiões de interesse não é problema.
PIXEL 100% SATURADO…
não é amplificado;
pode não aparecer se movendo no vídeo;
pode não gerar forma de onda precisa.
LEMBRE-SE no MA, o vídeo é o relatório — capriche na iluminação.

## Slide 39
SEÇÃO 4 · AQUISIÇÃO
Amplificação ao vivo (Live MA)
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 39
Botão Ativar/Desativar MA na tela de aquisição mostra a amplificação em tempo real;
Sliders de amplificação e velocidade aparecem à direita;
Usos:
escolher o melhor ângulo de filmagem e varrer grandes ativos atrás de movimento excessivo;
Atraso:
cresce com o tempo em modo ao vivo e com velocidades menores — Return to Live reinicia; desativar volta à tela normal.
AO VIVO
amplificação | velocidade
Veja o movimento amplificado antes mesmo de gravar.

## Slide 40
SEÇÃO 4 · AQUISIÇÃO
Resolução mínima de deslocamento
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 40
Menor movimento (µm/mils) para: (1) ser visível na gravação amplificada e (2) gerar pico acima do ruído no espectro.
R (mils) = (D ÷ F) × 0,5 · R (µm) = (D ÷ F) × 12,5
D = distância lente–objeto (m) · F = focal (mm) · fatores empíricos · ×2 na Iris M colorida
Distância (D) | Focal (F) | Resolução (R)
2 m | 25 mm | 1 µm (0,04 mils)
2 m | 50 mm | 0,5 µm (0,02 mils)
1 m | 50 mm | 0,25 µm (0,01 mils)
Para enxergar movimentos menores: aproxime a câmera ou use lente de focal maior.

## Slide 41
SEÇÃO 4 · AQUISIÇÃO
Corte (cropping) · faixa dinâmica · binning
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 41
Por que cortar?
sensor e USB 3.0 limitam o fluxo de dados; menos pixels por quadro = mais fps disponível;
Ex. 5a — corte manual:
modo ROI desligado → arraste o retângulo vermelho → solte: a imagem é recortada e o fps máximo sobe;
Ex. 5b — corte por preset:
botão Reset em Image Properties → escolha 1280×720 (máx 207 fps);
Custo:
imagem menor e mais escura (menos exposição) — enquadre bem e reforce a luz.
Dynamic Range 12→8 bits
“Lower Sensitivity / Higher Framerate”: até ~180 fps sem cortar — perdendo sensibilidade.
Iris MX Binning
Combina 2×2 pixels em 1: mais fps com o MESMO campo de visão; resolução cai pela metade (2560×2048 → 1280×1024).
ASSISTENTE DE AQUISIÇÃO checklist interativo (framerate → campo de visão → foco → flicker → exposição → trepidação); Mark Complete em cada etapa e Finish aplica tudo — nada esquecido.

## Slide 42
SEÇÃO 4 · AQUISIÇÃO
Inspeção de eixo (Shaft Inspection) — Exercício 6
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 42
1. Acquisition Type = Shaft Inspection;
2. Measure Asset Speed — a RPM precisa ser a mais exata possível;
3. Selecione a faixa (ou estimativa), clique numa área exposta do eixo e Calculate;
4. Confirme com Yes;
5. Brilho e ganho são definidos sozinhos (típico: brilho <1%, ganho ≈29 dB) — não mexa; framerate/duração somem (≈ 1 volta do eixo);
6. Grave e abra no MA (botão de lupa).
Para que serve
Inspecionar visualmente eixos, acoplamentos, polias e correias;
Com a máquina operando — sob a carga real de trabalho;
Reprodução com velocidade ajustável no MA.
LIMITAÇÕES luz extra é essencial (exposição curtíssima) · RPM deve ser estável · sem espectro/órbita e SEM amplificação nessas gravações.

## Slide 43
SEÇÃO 4 · AQUISIÇÃO
Gatilho (Ex. 7) e temporizador (Ex. 8)
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 43
Triggered — capture o transitório
1. Type = Triggered · Pre-trigger = 3 s · Post-trigger = 3 s (não precisam ser iguais);
2. Initiate Recording (botão amarelo) — preenchido o pré-buffer, estado “Armed”;
3. No evento, Trigger Recording → grava o pós-gatilho;
4. Total = pré + pós (6 s); a linha dourada marca o disparo — e reaparece no MA.
Timer — gravação com atraso
1. Type = Timer;
2. Duration = 3 s · Delay Time = 10 s;
3. Clique em gravar: cronômetro regressivo na tela;
4. No zero, a aquisição roda e é armazenada automaticamente.
pré-gatilho 3 s
pós-gatilho 3 s
USO TÍPICO partidas e paradas, batidas intermitentes, eventos que “não esperam” o operador.

## Slide 44
SEÇÃO 4 · AQUISIÇÃO
Checklist — antes de apertar o botão vermelho
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 44
1
Lente — registre com precisão a distância focal
2
Distância — meça com precisão até a região de interesse
3
Iluminação — adequada ao ambiente e ao objeto
4
Foco — zoom in digital → foque → zoom out
5
Estabilidade — coxins no tripé e articulações apertadas

## Slide 45
SEÇÃO 4 · REVISÃO
Perguntas de fixação
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 45
P Resolução mínima a 5 m com lente de 25 mm?
R (5÷25)×12,5 = 2,5 µm (= 0,1 mils).
P Duas formas de passar de 121 fps?
R Cortar a imagem (manual/preset) e faixa dinâmica 8 bits (na MX, também binning).
P Como reduzir o flicker em ambientes internos?
R fps síncrono com a rede: 120/60 (60 Hz) ou 100/50 (50 Hz).
P Inspeção de eixo: aumentar o brilho a 100%?
R Falso — brilho/ganho automáticos devem ser mantidos.
P “Higher Sensitivity”: efeito no framerate?
R Menor taxa de quadros disponível (12 bits).
P Zoom digital aumenta o framerate?
R Não — zoom é para focar; quem libera fps é o corte.
P O que o ganho faz?
R Clareia (mais sensibilidade), mas adiciona ruído; não muda a exposição.
P Brilho menor → exposição?
R Cai na mesma proporção (brilho % é aplicado à exposição).
P Exposição a 150 fps e 50%?
R (1÷150)×0,5 ≈ 3,3 ms.

## Slide 46
5
SEÇÃO 5 · 2º DIA DE AULA
RDI Motion Amplification®
OBJETIVOS
Identificar e discutir as ferramentas do Motion Amplification®
Gerar dados de vibração a partir das gravações
Praticar as habilidades em exercícios de sala de aula
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 46

## Slide 47
SEÇÃO 5 · ANÁLISE
Iniciando e configurando o software
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 47
Três formas de abrir
1. Atalho na área de trabalho;
2. Ícone do MA no software de aquisição, ao fim da gravação;
3. No Motion Explorer: duplo clique no .rdi ou ícone MA na barra (Ex. 9).
Opções do aplicativo
Layout Mode: Historical Data Analysis (para o curso);
UI: Desktop (Iris M padrão) ou Tablet (Traveler);
Grade, nível de saturação, pasta de exportação, logotipo;
Unidades: imperial/métrico · Hz ou CPM.
A TELA
gravação
sliders: amplificação · velocidade
Play · Loop · barra de progresso · exportar

## Slide 48
SEÇÃO 5 · ANÁLISE
Sliders de amplificação e velocidade
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 48
Amplificação — 0 a 100×
Clique-direito no ícone MA sobre o slider: “Extreme Amplification” até 500×. Parte do último valor usado; só amplifica com valor > 0. Comece baixo e suba aos poucos.
Velocidade de reprodução
A linha fina no slider marca a taxa original de captura: nela = tempo real; abaixo = câmera lenta; acima = acelerado. Padrão: 10% da taxa original. Teste várias velocidades — comece devagar.
FUNDAMENTAL a amplificação é APENAS visual — não altera as amplitudes medidas nas formas de onda e espectros.
EXERCÍCIO 10 Loop ligado → Play sem amplificar → suba o slider de amplificação → varie a velocidade, do lento ao rápido.

## Slide 49
SEÇÃO 5 · ANÁLISE
Por que a imagem fica granulada?
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 49
Todo sensor digital tem ruído inerente (CMOS) — pior com pouca luz (relação sinal/ruído baixa);
Ganho
clareia, mas amplifica o ruído do sensor;
Amplificação
amplia os movimentos — e o “chuvisco” junto.
COMO REDUZIR
Noise Reduction habilitada (recurso da v3.5, na barra de ferramentas);
Boa iluminação em vez de ganho alto;
Filtragem por frequência (adiante) limpa muito a imagem.

## Slide 50
SEÇÃO 5 · ANÁLISE
Exercício 11 — Exportação básica de vídeo
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 50
O .rdi só abre no software MA — o MP4 é o formato do relatório.
1. Clique em Exportar Vídeo (canto inferior direito);
2. Em Video Content, selecione “Include Only Amplified Video” e OK;
3. Acompanhe o progresso; ao final escolha “Play Exported Video”;
4. Confira a reprodução e feche o player;
5. No Explorer, o .mp4 aparece na mesma coleção.
Opções de exportação
MP4 ou GIF · só amplificado ou original + amplificado;
Full HD / HD / SD · qualidade baixa/média/alta;
Incluir gráficos (espectro, onda, órbita), mapas (movimento/fase + legenda);
Logotipo, descrição, etiqueta de amplificação/velocidade.
VELOCIDADE DIFERENTE NO MP4? a conversão comprime dados e cada player reproduz a seu modo — se o movimento não ficou bom, ajuste a velocidade no MA e exporte de novo.

## Slide 51
SEÇÃO 5 · ANÁLISE
Exercícios 12 e 13 — Exportação avançada
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 51
Ex. 12 · Lado a lado original/amplificado
Exportar Vídeo → Video Content: “Include Original and Amplified Video” → Layout Horizontal → OK. A tela dividida mostra os dois simultaneamente (o amplificado é o granulado). Ótimo para demonstrar o quanto se amplificou.
Ex. 13 · Recortar reprodução e amplificação
Bandeiras VERDES na barra: delimitam o trecho exportado (arraste a da direita p/ ~1 s). Bandeiras AZUIS: delimitam onde a amplificação acontece (meio do trecho). Exporte só o amplificado — o MP4 sai bem menor.
verde = trecho exportado · azul = trecho amplificado

## Slide 52
SEÇÃO 5 · ANÁLISE
Amplificação normal × transiente
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 52
Desde a v3.0, o padrão é a Amplificação Transiente:
Processamento
Muito mais rápido que o da amplificação padrão.
Live MA
A amplificação ao vivo só existe no modo transiente.
Naturalidade
Movimentos transitórios aparecem muito mais naturais.
Abrangência
Mede e analisa movimentos periódicos E não periódicos.
Ajuste do transiente:
seta ao lado do botão de modo transiente → slider “Speed of Transient Motion” até o movimento ficar nítido;
Ativar/desativar:
pelo botão da barra (opaco = ativado); volta ativado a cada reinício — e é o recomendado.

## Slide 53
SEÇÃO 5 · ANÁLISE
Mapa de movimento (Motion Map)
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 53
Localiza rapidamente as áreas com movimento significativo — ideal com vários componentes na cena;
Configurações:
média/pico · autoescala · limites · transparência · paleta (única, arco-íris, arco de ferro);
Espectro do mapa:
picos combinam nº de pixels em movimento na frequência + soma das amplitudes;
Contornos por frequência:
marcador vai ao maior pico, campo Frequency of Interest mostra o valor e a sobreposição colore só aquela frequência (quente = mais movimento);
Regiões de cálculo:
inclua/exclua áreas do espectro do mapa (Define Regions for Spectrum Calculation).
MAPA
cores quentes = mais movimento na frequência de interesse

## Slide 54
SEÇÃO 5 · ANÁLISE
Mapa de fase (Phase Map) — Exercício 14
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 54
1. Clique em Phase Map na barra de ferramentas — o espectro (o mesmo do Motion Map) escolhe a frequência; o cursor vai ao pico dominante;
2. A sobreposição segue o círculo “Phase Angles of Interest”: cada cor = 22,5° de fase relativa (vermelho-escuro está a 90° do amarelo);
3. Clique na guia amarela e Ctrl+clique na azul-escura: só ficam as áreas defasadas 180° entre si;
4. Setas centrais do círculo reativam todos os ângulos.
22,5°
por cor
COMPACT RECORDING mapas de movimento/fase incham o .rdi; remova os dados extras selecionando a gravação no Explorer → botão Compact Recording.

## Slide 55
SEÇÃO 5 · EDIÇÃO
Exercícios 15 e 16 — Trim e ajuste de contraste
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 55
Ex. 15 · Aparar (Trim)
Edit Recording → Trim → arraste os triângulos vermelhos (início/fim) → Trim Recording → OK. Cria novo arquivo “_trim”; o original só some se você marcar a exclusão. Reduz arquivos longos de eventos transitórios. (≠ da seleção de trecho p/ exportar MP4.)
Ex. 16 · Threshold Mapping
Seta ao lado do botão → histograma: aproxime os sliders inferiores da região realmente usada (ignora extremos escuros/claros) → contraste muito melhor; slider direito = brilho. Reset volta; Auto (ou clique direto no botão) aplica o ótimo. Ajustes ficam no .rdi e vão para o MP4 exportado.
QUANDO USAR Trim: arquivo pesado com trecho inútil · Threshold: detalhes escondidos em áreas sombreadas.

## Slide 56
SEÇÃO 5 · EDIÇÃO
Exercício 17 — Região de amplificação
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 56
Amplifica só o que interessa — ou “des-amplifica” corrimãos, tubulações e eletrodutos que roubam a atenção;
Também vale o inverso: amplificar um único componente e congelar o resto.
1. Botão Amplification Region na barra;
2. Default Amplification Behavior = “Amplify All” (imagem fica esverdeada);
3. Select Shape to Not Amplify = polígono;
4. Desenhe com cliques (área excluída fica vermelha); duplo clique fecha; mova/redimensione pelas alças;
5. Finished → descreva na exportação (“Região de amplificação editada”).
amplificado
excluído
(não amplifica)
PERSISTÊNCIA o .rdi original não muda, mas o ajuste permanece via hierarquia do Explorer — mesmo fechando e reabrindo — e vale nos vídeos exportados.

## Slide 57
SEÇÃO 5 · EDIÇÃO
Grade e anotações — Exercício 18
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 57
Grade
Show/Hide Grid dá uma referência estática — movimentos ficam evidentes;
Seta ao lado do botão: cor e tamanho; reposicione com as setas do teclado ou arrastando.
Anotações (Annotation Editor)
Texto, linha, retângulo, elipse, polilinha, polígono, imagem, logotipo, régua, transferidor, data/hora e gráfico (conectável a uma ROI);
Mover: arraste · redimensionar: alças brancas · excluir: botão direito → delete annotation.
EX. 18
base da máquina
“Base não presa”
Seta vermelha + texto + grade amarela → exporte e renomeie para “Anotação com Grade.mp4”.

## Slide 58
SEÇÃO 5 · MEDIÇÃO
Medição padrão de vibração — as 4 regras da ROI
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 58
Desenhe a ROI (clique e arraste) onde quer medir — ROIs ilimitadas por imagem. ROI mal feita = dado enganoso.
1 · Mantenha pequena
ROIs pequenas são mais exatas: região grande aumenta a chance de capturar movimento de itens indesejados.
2 · Use contraste
Sem contraste, o software não “enxerga” vibração — nada de dados. Use os adesivos/ímãs de contraste do kit ou um marcador.
3 · Um componente só
Dois componentes na mesma ROI = impossível saber quem gerou o dado. Bordas só valem se o fundo atrás não tiver contraste.
4 · Rotativos: nunca no modo XY
O modo padrão XY não mede componentes girantes — dados inválidos. Use os modos Horizontal/Vertical Shaft.

## Slide 59
SEÇÃO 5 · MEDIÇÃO
Medições de eixo horizontal/vertical
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 59
1. Botão “ROI Calculation Mode” na barra de ferramentas;
2. Horizontal Shaft (eixo deitado) → mede o deslocamento VERTICAL;
3. Vertical Shaft (eixo em pé) → mede o deslocamento HORIZONTAL;
4. Desenhe a ROI sobre a BORDA do eixo/rotor;
5. Sai forma de onda + espectro em um único eixo — use o valor Máx Pk-Pk da onda como resultado.
eixo
ROI na borda
mede o deslocamento vertical (Horizontal Shaft)

## Slide 60
SEÇÃO 5 · MEDIÇÃO
Formas de onda, espectros e órbitas
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 60
Forma de onda
Deslocamento (µm/mils) × tempo (s). Gerada automaticamente em X e Y ao desenhar a ROI. Duração = duração da gravação (120 fps → 120 amostras/s).
Espectro
Deslocamento × frequência (Hz/CPM), calculado da forma de onda. Fmáx = exatamente metade da taxa de quadros da aquisição.
Órbita X-Y
Sob demanda: botão Orbit após a ROI. Traça X contra Y. Órbitas filtradas são as úteis — filtre antes de gerar.
onda:
espectro:

## Slide 61
SEÇÃO 5 · MEDIÇÃO
Exercício 19 — Gráficos de vibração
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 61
1. Desenhe a ROI → janelas de onda e espectro abrem;
2. Clique no espectro X e centralize o cursor no pico com as setas do teclado (freq./amp. no canto inferior);
3. Botão direito → Setup Options → unidade de amplitude = Displacement;
4. Marque “Automatically Locate Spectrum Peaks” — estima o centro verdadeiro do pico (resolução do espectro é limitada; há também “Locate Peak” manual);
5. Nas configurações do aplicativo, alterne Hz ↔ CPM; reabra o espectro e confira;
6. Botão direito → Save Image → Current Plot → Include Asset Image;
7. Nomeie (“data — Rotor Kit lado direito”) → o .png entra na árvore do ativo no Explorer.
CURSOR NO PICO
43,38 Hz · 0,17 mils

## Slide 62
SEÇÃO 5 · MEDIÇÃO
Múltiplas distâncias — Exercício 20
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 62
10% → 10%
Erro na distância vira erro igual na amplitude — e em cenas grandes a distância varia muito entre as partes.
1. Botão Locations na barra → Define Locations → Add;
2. Arraste o marcador ao ponto da nova distância (o padrão também pode ser movido);
3. Nomeie e informe a distância → OK;
4. Desenhe a ROI no ponto de medição;
5. Clique sobre a ROI → ROI Properties → selecione a distância certa;
6. Feche — os cálculos são refeitos com a nova distância.
ATENÇÃO com vários locais definidos, escolher a distância errada gera deslocamentos bem imprecisos. O recurso existe na Aquisição e no MA.

## Slide 63
SEÇÃO 5 · FILTROS
Filtros baseados em frequência — Exercício 21
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 63
Por que filtrar?
1) Ver o movimento só nas frequências escolhidas — separa funções de força em máquinas com vários componentes/velocidades. 2) Limpa ruído e granulação: vídeos muito amplificados voltam a parecer originais.
Passo a passo (Ex. 21)
Filter Recording → desenhe a ROI de interesse (espectro-guia aparece) → Add Filter → Type: Bandpass → arraste os puxadores vermelhos ao redor do pico (Low/High) → Apply.
Novo arquivo “_filtered”
— o .rdi original permanece intacto; o filtrado já entra no Explorer;
Bônus:
a filtragem pode eliminar a oscilação da câmera sem estabilização (se o tremor está fora da banda);
ORDEM câmera tremendo em frequência diferente da análise? Filtre primeiro — talvez nem precise estabilizar.

## Slide 64
SEÇÃO 5 · FILTROS
Filtragem por amplitude e por frequências dominantes
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 64
Amplitude Threshold
Arraste a linha amarela sobre o espectro: só os picos ACIMA dela passam. Elimina a maior parte do ruído preservando o movimento importante. Gera UMA gravação filtrada (série interna de passa-bandas em torno dos picos).
Top Frequencies
O software monta um espectro composto da imagem INTEIRA, lista os picos dominantes e cria passa-bandas automáticos. Marque/desmarque frequências e ajuste as bandas; Apply gera UMA gravação filtrada POR pico selecionado.
linha amarela = limite de amplitude (verde passa, cinza não)

## Slide 65
SEÇÃO 5 · FILTROS
Tipos de filtros
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 65
BANDPASS · passa-banda
Define cortes Low e High: passa só o intervalo entre eles.
LOWPASS · passa-baixa
Um único corte High: passam as frequências abaixo dele.
HIGHPASS · passa-alta
Um único corte Low: passam as frequências acima dele.
BANDSTOP · rejeita-banda
Passa tudo, exceto o intervalo entre Low e High.
verde = passa · vermelho = bloqueado

## Slide 66
SEÇÃO 5 · ANÁLISE
Vetores de movimento — Exercício 22
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 66
1. Desenhe duas ROIs, uma de cada lado do ativo;
2. Clique no botão Motion Vectors — as ROIs viram setas vetoriais animadas;
3. Seta ao lado do botão → opções: escala das linhas, unidades, orientação (X, Y ou X&Y) e cores.
PARA QUE SERVEM mostram amplitude E fase graficamente — dois vetores em oposição contam a história do desalinhamento num relance. Valem para qualquer ROI com dados X/Y.
máquina
vetores animados: comprimento = amplitude · sentido = fase

## Slide 67
SEÇÃO 5 · ANÁLISE
Estabilização da imagem
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 67
Piso vibrando e vento sacodem a câmera — o tremor entra na gravação e, amplificado, pode inviabilizar a análise;
Ordem de ataque:
1º isolar melhor/reposicionar o tripé · 2º tentar filtragem · 3º estabilização digital (último recurso).
Use Entire Frame
Estabilização automática, sem entradas. Use quando o ativo ocupa MENOS da metade da cena.
Specify Portion of Frame
Desenhe ROIs sobre o FUNDO (nunca sobre o ativo!), maximizando fundo com contraste — acrescente marcações se faltar. Use quando o ativo ocupa MAIS da metade.
Novo .rdi:
a estabilizada abre no MA; a original fecha — e permanece intacta no Explorer;
Com filtro + estabilização:
estabilize primeiro, filtre depois. (Mas se o tremor está fora da banda de análise, o filtro sozinho resolve.)

## Slide 68
SEÇÃO 5 · REVISÃO
Perguntas de fixação
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 68
P O slider de amplificação muda a forma de onda?
R Não — amplificação é só visual; medições intactas.
P Quantas ROIs por imagem?
R Ilimitadas.
P Movimento de 30 Hz passa num passa-baixa de 60 Hz?
R Sim — 30 Hz está abaixo do corte.
P Filtro altera o .rdi original?
R Não — cria um novo arquivo “_filtered”.
P Dá para plotar aceleração em g?
R Sim — nas opções dos gráficos (deslocamento, velocidade ou aceleração).
P Formato do vídeo exportado?
R MP4 (ou GIF).
P Rotativo mede com ROI padrão XY?
R Não — use Horizontal/Vertical Shaft na borda do eixo.
P Duas ferramentas contra a granulação?
R Noise Reduction e filtragem por frequência.
P ROI de estabilização deve cobrir o ativo?
R Falso — cobre-se o máximo de FUNDO, sem o ativo.

## Slide 69
6
SEÇÃO 6 · 2º DIA DE AULA
Introdução ao Motion Studio
OBJETIVOS
Identificar as funções básicas do Motion Studio
Criar um projeto de filme como exercício em sala de aula
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 69

## Slide 70
SEÇÃO 6 · MOTION STUDIO
A interface e os primeiros passos (Ex. 23 e 24)
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 70
Quatro áreas:
barra de ferramentas · conteúdo disponível (vídeos/imagens da coleção) · área de trabalho do projeto (linha do tempo) · janela de pré-visualização;
Ex. 23 — abrir:
selecione a Coleção 1 no Explorer → botão New Movie Project;
Ex. 24 — slide de título:
Add Title → clique no texto “Title Slide” → digite “Exercício Um” (alinhamento, cor e fonte nas propriedades) → feche.
barra de ferramentas
conteúdo
pré-visualização
área de trabalho (linha do tempo)

## Slide 71
SEÇÃO 6 · MOTION STUDIO
Segmentos de vídeo, cópias e anotações (Ex. 25 e 26)
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 71
Ex. 25 · Adicionar e editar segmento
Marque o vídeo no painel de conteúdo → ele entra na linha do tempo. Cada miniatura representa até 10 s (32 s = 4 quadros). Botão direito → Edit → Included Duration = 5 s (há fade in/out) → vira uma miniatura só.
Ex. 26 · Copiar, colar e anotar
Copy no segmento → Paste → edite a cópia para 5 s. Selecione o 3º segmento → botão Annotate na pré-visualização → Text → clique na posição → digite “Base não presa” → feche.
DICA DE FLUXO monte primeiro a sequência (títulos + segmentos), depois refine durações e anotações — som é sempre o último passo.

## Slide 72
SEÇÃO 6 · MOTION STUDIO
Composto e Line Scan (Ex. 27 e 28)
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 72
Ex. 27 · Add Composite
Vários vídeos na mesma tela. Tipo Top/Bottom → caixa superior: vídeo NÃO filtrado → caixa inferior: vídeo filtrado → Overall Duration = 10 s → anotações “Não filtrado”/“Filtrado” → título “Fim” no final.
Ex. 28 · Add Line Scan
Uma linha varre a tela convertendo imagem em vídeo amplificado. Orientation: Left to Right · Mode: Pre/Post Begin Simultaneously · Pre: original (5 s) · Post: filtrado (5 s) · transição 2 s (espessura/cor ajustáveis) · título “Final”.
não filtrado
filtrado
linha de varredura →

## Slide 73
SEÇÃO 6 · MOTION STUDIO
Som e salvamento (Ex. 29 e 30)
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 73
Ex. 29 · Áudio
Audio Editor → Add Narration → posicione a barra → grave a fala ao microfone (ex.: “o vídeo amplificado mostra folga na base”) → Pause → OK. Há também Add Music. O áudio vira um segmento sombreado na linha do tempo.
Ex. 30 · Salvar
Aba File → Save Project (link do projeto no Explorer — permite editar depois) → Save Movie (gera o .mp4 final) → None → OK. Sem o projeto salvo, qualquer alteração exigiria recomeçar do zero.
REGRA DE OURO adicionar som é o ÚLTIMO passo do projeto — depois do áudio, não é recomendado editar o vídeo.

## Slide 74
SEÇÃO 6 · MOTION STUDIO
Projeto em sala de aula — critérios
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 74
Abertura:
título “Projeto de Vídeo em Sala de Aula no Motion Studio” + seu nome como subtítulo;
Pelo menos 6 segmentos de vídeo
com dados da sala e do campo;
Encerramento:
slide de título “Fim”.
O conjunto deve incluir:
Redução de ruído (nada de vídeo granulado!);
≥ 1 vídeo filtrado;
≥ 1 segmento composto;
≥ 1 transição Line Scan;
≥ 1 anotação;
≥ 1 região amplificada/não amplificada;
Editor de limites (threshold) onde couber;
≥ 1 gráfico de vibração (.png ou anotação).
APRESENTAÇÃO ao final, cada participante apresenta o projeto à turma — o vídeo deve contar a história sozinho.

## Slide 75
7
SEÇÃO 7 · 3º DIA DE AULA
Manutenção do Banco de Dados do Motion Explorer
OBJETIVOS
Importar, exportar e mover arquivos com o Motion Explorer
Discutir dicas básicas para resolução de problemas
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 75

## Slide 76
SEÇÃO 7 · BANCO DE DADOS
Por que manter a hierarquia
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 76
> 100 GB
de dados em um único dia de coleta não é incomum
1 TB
disco da unidade (≈ 80 GB são do sistema)
≈ 920 GB
livres para as gravações
Depois de analisados, os dados devem ir para armazenamento permanente: servidor ou HD portátil (este ainda em campo, se possível);
As funções de Exportar, Importar e Mover do Motion Explorer cuidam de tudo — preservando a hierarquia.

## Slide 77
SEÇÃO 7 · BANCO DE DADOS
Exercício 31 — Exportação de dados
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 77
1. Selecione a pasta Classroom → ícone Export;
2. Página 1: “All Collections not previously exported” (há opções por data e manual);
3. Tipos: RDI Recordings + Exported MP4 Videos + All Other Files;
4. Crie a pasta de destino “Export Example”; mantenha o nome padrão do .exp;
5. Não comprima; selecione “Leave Collections and associated files on computer” → Next;
6. Página 2: confira os itens (espaço requerido × disponível) → Finish;
7. Confirme o .exp no Windows; depois Remove na pasta Classroom escolhendo DELETAR os arquivos → Yes.
Resultado
Backup íntegro no arquivo .exp;
Pasta e arquivos removidos da unidade;
Espaço liberado para a próxima coleta.
SEM VOLTA a exclusão dos arquivos é definitiva — por isso exporte ANTES de remover.

## Slide 78
SEÇÃO 7 · BANCO DE DADOS
Exercício 32 — Importação · Mover arquivos
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 78
Importar (restaurar)
1. Selecione a empresa na hierarquia → ícone Import;
2. Escolha o arquivo .exp → Open;
3. Import Summary (ativos, coleções, gravações, vídeos…) → Yes;
4. Hierarquia e arquivos restaurados nos locais originais.
Mover arquivos (Move Files)
Muda o local físico dos dados (ex.: SSD → servidor de rede) mantendo a hierarquia e as posições no Explorer;
Pode partir de qualquer nível — tudo abaixo vai junto;
Defina o diretório de destino → OK → barra de progresso;
Se a unidade perder a conexão com o destino, os itens ficam “desbotados” e param de funcionar até reconectar.
EXPORTAR × MOVER exportar gera um pacote .exp para backup/transferência; mover apenas re-endereça os arquivos, com a hierarquia intacta.

## Slide 79
8
SEÇÃO 8 · 3º DIA DE AULA
Resolução de Problemas
OBJETIVOS
Diagnosticar os problemas mais comuns de gravação e reprodução
Saber onde buscar suporte
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 79

## Slide 80
SEÇÃO 8 · TROUBLESHOOTING
Os três problemas clássicos
Amplificação de Movimento — Treinamento Básico · 80
“A iluminação oscila no vídeo amplificado”
Causa: fps fora de sincronia com 2× a frequência da rede → batimento com a pulsação da luz.
Solução: grave a 120/60 fps (rede 60 Hz) ou 100/50 fps (50 Hz); mantenha a luz constante; a filtragem por frequência pode remover o batimento depois.
“O movimento aparece na imagem inteira”
Causa: a câmera vibrou durante a aquisição.
Solução: confira os isoladores do tripé; use estabilização (ou filtragem, se o tremor está fora da frequência de interesse).
“O movimento parece lento ou parado”
Causa: efeito roda de carruagem — ex.: movimento de 30 Hz reproduzido a 30 fps parece congelado.
Solução: experimente várias velocidades de reprodução, começando pela mais lenta e subindo aos poucos.
SUPORTE mais soluções na página de suporte do fabricante (rditechnologies.com/support) ou com o representante do treinamento.

## Slide 81
Pronto para a certificação
Revisão geral → prova de Certificação de Amplificação de Movimento — Nível I
8
seções concluídas
32
exercícios praticados
5
itens no checklist de gravação
1
vídeo que conta toda a história
Material de estudo reconstruído a partir do manual de treinamento v3.5 · Motion Amplification®, Iris M e Iris MX são marcas da RDI Technologies